## Slide 1: Тема 2. Структура и технические средства ИИС
2.2 Первичные измерительные преобразователи

## Slide 2
Первичные измерительные преобразователи (датчики) в ИИС обеспечивают преобразование некоторой физической ве­личины в электрическую величину.

## Slide 3
Различают датчики генераторного типа, когда выходной величиной является ток, напряжение или электрический заряд, и параметрические, когда выходной величиной являет­ся параметр электрической цепи: активное сопротивление, емкость, индуктивность, комплексное сопротивление.
Пара­метрические датчики иногда называют активными, посколь­ку для выполнения своих функций они требуют внешних ис­точников энергии, а генераторные — пассивными, поскольку для выдачи сигнала они во внешних источниках не нуждают­ся.

## Slide 4
Характеристиками датчиков являются следующие пока­затели.
Функция преобразования. Ее вид определяется принци­пом работы датчика. Она может быть линейной, квадратичной, экспоненциальной и др.
При аналоговой обработке информа­ции, выдаваемой датчиком, нелинейность характеристики бы­ла основным источником систематической погрешности.
При цифровой обработке нелинейность ИК легко устраняется, если эта нелинейность стабильна и не изменяется во времени. Одна­ко и в этом случае важным требованием к функции преобразо­вания является ее плавность — медленное изменение ее первой производной, так как иначе линеаризация оказывается неэф­фективной даже при современных вычислительных средствах.

## Slide 5
Диапазон значений преобразуемой величины.
Диапазон значений выходной величины.
Характеристики погрешности: нелинейность, погреш­ность задания чувствительности, нестабильность, насыще­ние, зона нечувствительности, гистерезис, разрешающая способность, воспроизводимость.
Показатели, характеризующие возможность сопряже­ния датчиков с другими устройствами: выходной импеданс, питающее напряжение и др.
Динамические характеристики, описываемые, как и у других СИ, частотными или переходными характеристиками.
Условия эксплуатации, надежность, масса, габариты и другие общетехнические показатели.
Основным классификационным признаком датчиков яв­ляется преобразуемая (измеряемая) величина.

## Slide 6: Датчики электрических величин
К простейшим первичным преобразователям для измерения электрических величин можно отнести шунты, используемые при измерении силы тока, делители, используемые для измерения напряжения, измерительные трансформаторы.
К этой же группе можно отнести и болометры, основное применение которых — изме­рение мощности светового излучения. Однако они применя­ются и в других областях, например при измерении мощнос­ти сигналов сверхвысоких частот (СВЧ) непосредственно в волноводных трактах или при измерении действующего зна­чения электрического тока произвольной формы. Принцип действия болометра основан на изменении его сопротивле­ния при нагревании за счет падающего оптического или СВЧ излучения.

## Slide 7: Датчики магнитных величин
Датчики для измерения напряженности магнитного по­ля строятся на основе эффекта Холла и эффекта Гаусса.
Суть эффекта Холла состоит в следующем. Если по тонкой электропроводящей пластине (металлической или полупроводниковой) течёт электрический ток, обусловленный внешним напряжением, то при воздействии магнитного поля, перпендикулярного пластине, направление движения зарядов отклоняется от первоначального.­

## Slide 8
Это приводит к появлению на боковых гранях пластины, параллельных первоначальному направлению тока, элек­тродвижущей силы Ен, пропорциональной напряженности магнитного поля. Таким образом, датчик на основе эффекта Холла представляет собой генераторный преобразователь.
Датчики на основе эффекта Гаусса, или магниторезис­тивные датчики, представляют собой параметрические пре­образователи поля, изготовленные из материалов, сопротив­ление которых меняется с изменением напряженности маг­нитного поля.

## Slide 9: Датчики линейных и угловых перемещений, кон­тактирующие с измеряемой деталью
Самым распространенным и относительно дешевым дат­чиком угловых перемещений является сельсин (вращаю­щийся трансформатор). Он представляет собой электриче­скую машину, на статоре которой размещены обмотки, создающие вращающееся магнитное поле.
Обмоток может быть две пары (в паре они расположены друг против дру­га), сдвинутых в пространстве на 90°. На рис. условно по­казано по одной обмотке Lx и Ly из каждой пары. В про­извольно ориентированной обмотке ротора Lp наводится си­нусоидальное напряжение, фаза которого сдвинута относи­тельно напряжения, питающего обмотку Lx, на угол поворо­та ротора ф.

## Slide 10
Емкостной датчик угловых перемещений состоит из не­подвижных металлических пластин 1 и подвижной пласти­ны 2, размещенных на оси 3. Площадь перекрытия этих пластин и, следовательно, емкость образованного плас­тинами конденсатора пропорциональны углу поворота под­вижной пластины. Диапазон измерений такого датчика — от 0 до 180°. Однако из-за рассеяния электрического поля у краев пластин возле границ диапазона измерения наблюда­ется значительная нелинейность функции преобразования.
Емкостные датчики угла поворо­та могут быть недифференциальны­ми (рис. а) и дифференциальны­ми (рис. б).

## Slide 11
Аналогичную конструкцию имеют недифференциальные и дифференциальные емкостные датчики линейных перемеще­ний. Они содержат один или два неподвижных ци­линдра, внутри которых перемещается подвижный цилиндр.

## Slide 12
Наибольшее применение нашли индуктивные датчики линейных перемещений, которые, как и емкостные, могут быть не дифференциальными и дифференциальными; конст­рукция последнего изображена на рис. 2.7. Принцип их дей­ствия основан на изменении индуктивностей катушек 3, раз­мещенных на каркасе 1 при перемещении внутри них сер­дечника 2 из магнитомягкого (не сохраняющего остаточную намагниченность) материала.

## Slide 13
Существенно больше диапазоны измерения у резистивных датчиков и датчиков с периодической структурой — индуктосинов и растровых фотоэлектрических преобразователей.
Резистивные датчики представляют собой проводник, по которому, как в обычном реостате, перемещается контактирующий элемент. Величи­на сопротивления пропорциональна расстоянию контакта от «нулевого» положения. Точность этих датчиков невелика, поэтому они используются для самых грубых измерений.

## Slide 14
Принцип работы индуктосина физически аналогичен принципу работы сельсина в режиме запитки ротора. Ин- дуктосин иногда и называют развернутым трансформато­ром, условно считая, что окружности ротора и статора развернуты в прямую линию и обмотка ротора периодически повторена. Правда, после этих преобразований периодиче­ски повторенная развертка ротора становится неподвижной, а относительно нее перемещается развертка статора.

## Slide 15
С учетом сказанного неподвижная часть индуктосина со­держит печатную обмотку 1) с пространственным шагом Ах. Для индуктосинов этот шаг обычно равен 2 мм.
Относительно неподвижной обмотки перемещается каретка, на которой размещены две обмотки 2, имеющие тот же шаг и сдвинутые относительно друг друга на целое число шагов плюс четверть шага.
На неподвижную обмотку подается си­нусоидальное напряжение. Тогда амплитуды сигналов, сни­маемых с подвижных обмоток, в зависимости от перемещения будут изменяться линейно от некоторой величины +UM до -UM и обратно (под отрицательной амплитудой в данном случае мы понимаем изменение фазы на 180°). Период изменения будет равен шагу Ах, причем напряжения в обмотках будут сдвинуты по фазе на четверть шага (90°), то есть будут пред­ставлять собой две квадратурные составляющие.

## Slide 16
Растровый фотоэлектрический преобразователь также выдает два квадратурных сигнала, хотя принцип действия его иной, чем у индуктосина.
Основу такого пре­образователя составляет стеклянная (при работе на проходя­щем свете) или металлическая (при работе в отраженном све­те) неподвижная шкала 2 с нанесенными на нее прозрачны­ми (или отражающими) делениями шириной в половину шага.

## Slide 17
На подвижной каретке расположены параллель­но две стеклянные шкалы 5 (для обоих видов неподвижных шкал), сдвинутые относительно друг друга на целое число шагов плюс четверть шага.
При перемещении подвижной шкалы относительно неподвижной сигналы фотодиодов 4, воспринимающих световой поток от светодиода i, проходя­щий через обе шкалы и линзу 3, будут близки к синусоиде с постоянной составляющей, большей амплитуды самой си­нусоиды и со сдвигом фаз 90° (квадратурные сигналы).
У растровых датчиков линейных перемещений шаг со­ставляет в большинстве случаев 20 мкм, то есть существенно меньше, чем у индуктосинов, хотя иногда применяются и другие шаги.

## Slide 18: Бесконтактные датчики координат
Бесконтактные датчики координат бывают двух основных видов: на приборах с зарядовой связью (ПЗС) и локационные.
Приборы с зарядовой связью представляют собой линей­ные или двумерные структуры, элементы которых под дейст­вием света приобретают электрический заряд.
Двумерные структуры по существу являются воспринимающей частью видеокамеры.
Подаваемое на эти датчики изображение может формироваться как в проходящем (теневое изображение), так и отраженном свете.

## Slide 19
Следует отметить, что при использова­нии таких датчиков между ИО и первичными преобразовате­лями размещается еще один преобразователь — оптическое устройство, изменяющее масштаб изображения, и коэффици­ент этого изменения необходимо учитывать при анализе ИК.
Локационные датчики используют отражение световых или акустических сигналов от объекта. Расстояние до него вычисляется путем измерения мощности, фазы или задерж­ки отраженного сигнала по отношению к излученному.

## Slide 20
К бесконтактным датчикам координат точек поверхно­стей относятся и голографические датчики. Их основу составляют лазеры (когерентные источники света), когерент­ная оптика и оптоэлектронные преобразователи. Они отлича­ются высокой чувствительностью и повышенной точностью, что послужило основой их широкого приме­нения в голографической интерферометрии.
Голографическая интерферометрия обеспечи­вает бесконтактное измерение расстояний од­новременно от множества точек наблюдаемой поверхности путем сравнения с мерой — дли­ной волны света, излучаемого лазером, кото­рая известна с высокой точностью.

## Slide 21: Датчики силы
Наибольшее распространение получили параметрические датчики силы с использо­ванием тензорезисторов.
Тензорезистор представляет собой решетку, изготовленную печатным спо­собом или просто из тонкого проводника.
При деформации тензорезистора под действием силы F в указанном направлении его длина увеличивается, площадь поперечного сечения уменьшается и, соответственно, растет его сопротивление.

## Slide 22
Строго говоря, тензорезистор служит преобразователем перемещений в диапазоне до не­скольких десятков микрометров. По прямому назначению он используется при исследовании деформаций элементов раз­личных механизмов и машин. Десятки и даже сотни тензоре­зисторов наклеиваются на эти элементы, в результате чего исследователь получает полную картину деформаций.
Датчик силы представляет собой упругий элемент, на ко­торый наклеены один или несколько тензорезисторов, элект­рическое сопротивление которых меняется пропорциональ­но деформации упругого элемента и, следовательно, пропор­ционально приложенной к нему силе. Диапазон измерения зависит от размеров упругого элемента.

## Slide 23
Для измерения силы применяются также датчики, ис­пользующие пьезоэлектрический эффект. Этот эффект про­является в поляризации диэлектрика, то есть появлении на его поверхностях электрических зарядов, под действием механи­ческих напряжений (прямой пьезоэлектрический эффект).
Су­ществует и обратный пьезоэффект — возникновение механи­ческих деформаций под действием электрического поля.
Пьезоэлектрические датчики являются генераторными, од­нако выходным сигналом является не напряжение или ток, а электрический заряд. Обработка такого сигнала вторич­ным преобразователем обладает определенной спецификой.

## Slide 24
Пьезоэффект присущ некоторым кристаллическим вещест­вам (прежде всего кварцу), а также специально разработан­ным пленочным материалам.
Поскольку непосредственной причиной пьезоэффекта является деформация материала, пьезодатчик силы, как и тензодатчик, представляет собой уп­ругий элемент, на котором размещен пьезопреобразователь.

## Slide 25: Датчики давления
По принципу действия эти датчики сходны с датчиками силы.
Измеряемое давление с помощью механических эле­ментов преобразуется в перемещения, величина которых не превышает десятков микрометров.
Эти перемещения изме­ряются с помощью тензорезисторных, пьезоэлектрических, емкостных или индуктивных преобразователей.
Механиче­скими преобразователями могут быть сильфоны, мембраны, тонкие пластины.
Благодаря малости действующих сил и де­формаций пленочные пьезопреобразователи могут использо­ваться без промежуточных механических преобразователей.

## Slide 26: Датчики температуры
Основными датчиками температуры являются терморе­зисторы (параметрические датчики) и термопары (гене­раторные датчики).
Терморезисторы изготавливают из ме­таллов или полупроводниковых материалов, удельное со­противление которых зависит от температуры.
Термопара представляет собой два последовательно соединенных спая двух разных металлов, например железо—константан, медь— константан, серебро—палладий и др.

## Slide 27
На спае возникает кон­тактная разность потенциалов, которая увеличивается с уве­личением температуры.
Поскольку контактные разности по­тенциалов спаев направлены навстречу друг другу, напряже­ние на выходе термопары будет пропорционально разности температур спаев.
Для бесконтактного измерения температуры использу­ются оптические датчики, основанные на анализе отражен­ного или излучаемого объектом света, и акустические датчи­ки, использующие зависимость скорости звука от темпера­туры среды.
Эти датчики используются при измерении температур в экстремальных условиях.

## Slide 28: Датчики скорости и ускорения
Для перемещений в малых диапазонах скорость может измеряться с помощью электро­магнитных датчиков, основанных на возбуждении в катуш­ке ЭДС при перемещении внутри нее постоянного магнита.
При больших перемещениях для измерения скорости ис­пользуется бесконтактный датчик, работающий на эффекте Доплера, суть которого состоит в том, что частота локацион­ного сигнала (электромагнитного или акустического), отра­женного от движущегося объекта, увеличивается пропорци­онально скорости, если объект приближается к излучателю, и уменьшается в противоположном случае.

## Slide 29
Средняя угловая скорость измеряется или путем измере­ния угла поворота за известный интервал времени, что при­водит к сглаживанию мгновенной скорости.
Используется также измерение центростремительной силы, обусловлен­ной центростремительным ускорением и пропорциональной угловой скорости.
Второй метод аналогичен измерению ус­корений.
Датчики ускорения, акселерометры, основаны на кос­венном методе измерения, так как преобразуют силу инер­ции, действующую на массу в соответствии со вторым зако­ном Ньютона.
В зависимости от принципа действия преобра­зователей силы различают емкостные, пьезорезистивные, пьезоэлектрические акселерометры.

## Slide 30
Одним из самых известных датчиков изменения направ­ления движения объекта является гироскоп.
Принцип его действия основан на том, что вращающееся тело стремится сохранить направление оси вращения.
Первыми и до сих пор применяемыми являются механические гироскопы, назы­ваемые роторными.
Их основу составляет массивный диск, вращающийся с большой скоростью (тысячи и десятки ты­сяч оборотов в минуту).
В настоящее время используются также кварцевые вибрационные гироскопы, основанные на измерении силы Кориолиса, и оптические гироскопы, ис­пользующие оптоволоконные оптические резонаторы.

## Slide 31: Датчики расхода
Все датчики расхода реализуют косвенные методы изме­рения, используя основные законы гидродинамики. Практи­чески все датчики измеряют скорость движения жидкости или газа, а величина расхода рассчитывается с учетом пло­щади поперечного сечения трубопровода. Существуют сле­дующие виды датчиков:
датчики скорости потока по перепаду давления;
ультразвуковые расходомеры, измеряющие скорость на основе эффекта Доплера;
электромагнитные расходомеры проводящей жидкос­ти, основанные на измерении напряжения, индуцированно­го в соответствии с законом Фарадея в жидкости, движущей­ся в магнитном поле;
тахометрические расходомеры с крыльчаткой и тур­бинные, в которых скорость движения потока преобразуется в скорость вращения и затем подсчитывается число оборотов вращающегося элемента.

## Slide 32: Акустические датчики
В настоящее время наибольшее применение находят электростатические (конденсаторные) и пьезоэлектрические микрофоны; иногда используются электродинамические.
Принцип действия этих микрофонов ясен из их названия, разновидностью электростатических микрофонов являются электретные.
Электрет — это кристаллический диэлектрик с постоянной электрической поляризацией. Поэтому на плас­тинах конденсатора с диэлектриком из электрета присутст­вуют электрические заряды, которые создают электриче­ский потенциал.

## Slide 33
Величина напряжения на высокоомной нагрузке, подключенной к последовательно соединенным электретному и воздушному конденсаторам, будет зависеть от емкости воздушного конденсатора.
В электретном микро­фоне одной из обкладок воздушного конденсатора является колеблющаяся мембрана, воспринимающая звук.
Поэтому зазор воздушного конденсатора и, следовательно, его ем­кость будут изменяться в соответствии с изменением звука.
Следует отметить, что обычный электростатический микро­фон является параметрическим датчиком, а электретный — генераторным.

## Slide 34: Датчики влажности
Наибольшее применение находят емкостные и резистив­ные датчики.
Принцип действия первых основан на том, что диэлектрическая проницаемость воздуха зависит от кон­центрации водяных паров.
При построении резистивных датчиков используется тот факт, что удельное сопротивле­ние многих неметаллических материалов зависит от содер­жания в них воды.

## Slide 35: Датчики световых излучений
Наиболее распространенными оптическими датчиками являются фотодиоды, величина тока на выходе которых оп­ределяется величиной падающего светового потока.
Более чувствительными являются фототранзисторы, которые объ­единяют в одном полупроводниковом приборе фотодиод и усилитель фототока, генерируемого фотодиодом.
Естествен­но, что для выполнения функций усилителя фототранзистор должен иметь внешнее питание.
Параметрическими датчиками светового излучения яв­ляются фоторезисторы, изготовленные из материала (напри­мер, сульфида кадмия или селенида кадмия), удельное со­противление которого зависит от освещенности.

## Slide 36
Датчики для измерения инфракрасного излучения име­ют свою специфику.
Большинство из них использует эффект нагревания поверхности датчика под действием измеряемо­го излучения.
Для измерения температуры применяются миниатюрные терморезисторы, а также ячейки Голея, рабо­тающие на эффекте расширения газа при нагревании, что приводит к деформации мембраны, измеряемой датчиком положения; используются и другие методы.

## Slide 37: Датчики радиоактивного излучения
Для измерения радиоактивного излучения используются сцинтилляционные детекторы, принцип работы которых ос­нован на свойстве некоторых материалов преобразовывать ионизирующее излучение в свет, интенсивность которого за­тем измеряется с помощью оптического детектора.
Существу­ют ионизационные детекторы, где под действием ионизирую­щего излучения возникают пары ионов, концентрация кото­рых потом измеряется тем или иным способом.

## Slide 38
По этому принципу, в частности, работают камеры Вильсона, а также самые простые и наиболее распространенные датчики радио­активного излучения — счетчики Гейгера—Мюллера, в кото­рых под действием внешнего электрического поля возникшие ионы ускоряются и ионизируют другие молекулы газа, что приводит к лавинообразному нарастанию числа ионов.

## Slide 39
В силу этого датчики Гейгера—Мюллера имеют высокую чувстви­тельность.
Наилучшую разрешающую способность среди сов­ременных датчиков радиоактивного излучения имеют полу­проводниковые детекторы, принцип действия которых анало­гичен принципу действия ионизационных детекторов.
Вдоль траектории образовавшегося иона внутри полупроводникового материала образуются пары электрон—дырка, появление ко­торых фиксируется в виде импульсов тока на р—я-переходе.

## Slide 40: Датчики химического состава и концентраций
Эти датчики весьма разнообразны и образуют специфиче­скую группу.
Строго говоря, они не являются датчиками фи­зических величин, но тем не менее являются средствами изме­рений и могут входить в состав ИИС для контроля техноло­гических процессов наряду с другими преобразователями.
В силу своей специфики химические датчики характеризуют­ся, кроме перечисленных в начале параграфа показателей, из­бирательностью и чувствительностью к определенным хими­ческим реагентам.

## Slide 41
Избирательность — это способность датчи­ка реагировать только на определенное химическое вещество и не реагировать на все остальные.
Чувствительность характе­ризуется либо минимальной концентрацией детектируемого вещества, либо минимальными изменениями этой концентра­ции, которые могут быть зафиксированы.

## Slide 42
Существуют следующие основные группы химических датчиков.
Электрохимические датчики, основанные на изменении электрических характеристик растворов или твердых ве­ществ в зависимости от концентрации детектируемого веще­ства.
Например, сопротивление некоторых оксидных пленок изменяется при адсорбции на их поверхности различных га­зов. Проводимость между стоком и истоком полевого тран­зистора изменяется при реакции специального покрытия, на­несенного на затвор, с исследуемой жидкостью.

## Slide 43
Напряжение на электродах, помещенных в электролит, зависит от матери­ала электродов и химического состава электролита.
К этой группе относятся датчики, измеряющие ток в жидкости, оп­ределяемый количеством детектируемых веществ, например кислорода и др.

## Slide 44
Составные датчики основаны на измерении физических величин, зависящих от химического состава. К этой группе относятся:
датчики, измеряющие температуру в зоне контакта чувствительного элемента с исследуемым веществом;
датчики, измеряющие изменение интенсивности, по­ляризации и скорости света при прохождении его через ис­следуемое вещество;
гравиметрические или микровесовые датчики, изме­ряющие изменение массы за счет адсорбции детектируемого вещества на чувствительных элементах.
Особую группу составляют химические детекторы на осно­ве спектрального анализа излучения исследуемого вещества.